**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pokój laboratoryjny 226** | | |
| **Lp.** | **Nazwa wyrobu** | **Ilość sztuk** |
| 1 | **Stół laboratoryjny wyspowy o wymiarach: 3050x1500x900mm**  - stelaż typu A,  - blat z ceramiki litej z obrzeżem prostym,  - nadstawka półkowa „2400” z półkami szklanymi,  - 2 x 4 gniazda elektryczne 230 V w metalowych kolumnach nadstawki,  - 2 x szafka laminowana „120 z 1 szufladą długą oraz 4 szufladami krótkimi,  - 1 x szafka laminowana „120” - 2 x 4 szuflady,  - 1 x szafka laminowana „60” z 4 szufladami,  - 2 x szafka laminowana „60” z 1 szufladą i drzwiczkami i z półką,  - 1 x miejsce wolne, | **1** |
| 2 | **Stół laboratoryjny przyścienny o wymiarach: 1200x750x900mm,**  - stelaż typu A  - blat z ceramiki litej z obrzeżem prostym,  - nadstawka półkowa z półkami szklanymi,  - 1 x 3 gniazda elektryczne 230 V w metalowej kolumnie nadstawki,  - 1 x szafka laminowana „120” z drzwiczkami, półką i 3 szufladami,  - 1 x zlewik ceramiczny 300x150x150 mm, z syfonem z tworzywa sztucznego;  - 1 x zawór wody zimnej z blatu z wylewką zakończoną "oliwką" do mocowania węża; | **2** |
| **3** | **Stół laboratoryjny przyścienny – stanowisko do mycia o wymiarach: 1200x750x900mm,**  - stelaż typu A;  - blat z ceramiki litej z obrzeżem podwyższonym,  - 1 x zlew ceramiczny 400x400x250 mm, z syfonem z tworzywa sztucznego;  - 1 x bateria wody ciepła/zimna z blatu; z mieszaczem,  - 1 x bateria wody dejonizowanej z blatu,  - 1 x ociekacz kołkowy „450” z rynienką i 43 kołkami,  - otwór w blacie do zamontowania posiadanej oczomyjki Elipsa 3130,  - 1 x szafka laminowana „120” zlewowa,  - okap laboratoryjny ścienny z PVC do montażu ściennego, z otwartą powierzchnią pochłaniania, kolor popielaty, 1200x600x300; z kryzą Ø 200; | **2** |
| **4** | **Dygestorium ceramiczne z komorą z ceramiki litej o wym. 1206x918x2400** (2750 z podniesionym oknem) **do otwartej mineralizacji na gorąco z udziałem stężonego kwasu siarkowego;**  Wyposażenie:  - blat roboczy z ceramiki litej z obrzeżem prostym z otworem pod płytę grzejną;  - komora robocza z ceramiki wielkogabarytowej,  - listwa armaturowa pionowa - z prawej lub lewej strony dygestorium (nie pod   blatem roboczym),  - 2 x gniazdo elektryczne 230 V na listwie armaturowej,  - 1 x szafka „120” dolna laminowana wyklejana PP – wentylowana na kółkach-   umożliwiająca łatwy dostęp do płyty grzejnej; w odległości zapewniającej   wentylację płyty;  - oświetlenie,  - sygnalizator przepływu powietrza z sygnalizacją akustyczną i wizualną na listwie   armaturowej,  - sterowanie płytą grzejną na listwie armaturowej,  - sterowanie wentylacją na listwie armaturowej,  - system wentylacji – szczelinowy tzw. podwójna ściana tylna,  - separator skroplin w tylnej części blatu z odprowadzeniem do kanalizacji;  - dygestorium zakończone kryzą Ø 200; | **2** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5** | **Dygestorium ceramiczne z komorą z ceramiki litej o wym. 1206x918x2400** (2750 z podniesionym oknem)  Wyposażenie:  - blat roboczy z ceramiki litej z obrzeżem prostym,  - 1 x zlewik ceramiczny 300x150x150 mm, z przodu, wzdłuż lewej lub prawej ściany komory roboczej; z syfonem z tworzywa sztucznego;  - komora robocza z ceramiki wielkogabarytowej,  - listwa armaturowa pionowa - z prawej lub lewej strony dygestorium (nie pod   blatem roboczym),  - 2 x gniazdo elektryczne 230 V na listwie armaturowej,  - 1 x zawór wody na listwie armaturowej, wylewka nad zlewikiem;  - 1 x zawór gazu na listwie armaturowej,  - 1 x szafka „120” dolna laminowana – wentylowana wyklejana PP z podziałem na   2 części (jedna część z półką, druga część z kuwetą);  - oświetlenie,  - sygnalizator przepływu powietrza z sygnalizacją akustyczną i wizualną na listwie armaturowej,  - sterowanie wentylacją na listwie armaturowej,  - system wentylacji – szczelinowy tzw. podwójna ściana tylna,  - dygestorium zakończone kryzą Ø 200. | **2** |
| **6** | **Krzesło laboratoryjne** bez podnóżka na kółkach, siedzisko i oparcie  z poliuretanu. | **4** |
| **7** | **Stół z podświetlanym ekranem 1250x750x900 mm**  - stelaż nośny,  - blat roboczy z żywicy epoksydowej z obrzeżem prostym, biały,  - ekran podświetlany,  - szafka „120” z półką, bez szuflad, | **1** |
| **8** | **Biurko 1000x600x750 mm -** kontener przejezdny z drzwiczkami, półką i szufladą | **1** |
| **9** | **Wykonanie instalacji wyciągowej dla 4 dygestoriów i dwóch okapów lab.:**  - 4 wentylatory kwasoodporne dachowe;  **-** wykonanie instalacji z PVC;  - sterowanie z możliwością regulacji obrotów wentylatora,  - podłączenia dygestoriów i okapów do instalacji wyciągowej; z wykorzystaniem otworów w stropie przygotowanych przez zamawiającego; | **1** |
| **Pokój laboratoryjny 239** | | |
| **1** | **Komora wyciągowa wyklejana polipropylenem o wym. 1806x918x2400**  Wyposażenie:  - blat roboczy z konglomeratu kwarcowo-granitowego z obrzeżem podwyższonym,  - 2 x zlew z polipropylenu 500x400x300 mm podklejany, z syfonem z tworzywa   sztucznego;  - 1 x bateria wody ciepłej/zimnej z mieszaczem,  - 1 x bateria wody demi,  - 2 x szafka „90” wentylowana wyklejana polipropylenem z kuwetami,  - polipropylenowy ociekacz z rynienką i 43 kołkami; kolor jasny popiel, szer.   900mm, wys.:450 mm;  - oświetlenie, włącznik oświetlenia,  - sterowanie wentylacją na listwie armaturowej,  - komora zakończona kryzą Ø 200;  - system wentylacji – szczelinowy tzw. podwójna ściana tylna,  - wykonanie instalacji z PVC z podłączeniem do posiadanego wentylatora;  - montaż do instalacji wyciągowej z wykorzystaniem otworu w stropie   przygotowanego przez zamawiającego; | **1** |
| **2** | **Stół laboratoryjny przyścienny o wymiarach 1200x750x1050mm,**  - stelaż typu „C”,  - blat roboczy z konglomeratu kwarcowo-granitowego z obrzeżem prostym, | **1** |
| **3** | **Stół laboratoryjny przyścienny o wymiarach 1800x750x900mm,**  - stelaż typu „A”,  - blat roboczy z konglomeratu kwarcowo-granitowego z obrzeżem prostym,  - 1 x szafka „120” z półką,  - z prawej strony 1 x miejsce wolne „600” na zmywarkę. | **1** |
| **4** | **Stół laboratoryjny przyścienny o wymiarach: 1200x600x900mm,**  - stelaż typu A  - blat laminowany z obrzeżem zaokrąglonym,  - 2 x szafka laminowana „60” z 1 szufladą i drzwiczkami i z półką, | **1** |
| **5** | **Stół aparaturowy 1250x750x900** - na kółkach, z hamulcem; | **1** |
| **6** | **Wózek wielofunkcyjny szer. 840 x gł. 540 mm x wys. 1060 mm**  - 3 piętrowy z uchwytem ze stali kwasoodpornej;  - półki z polietylenu w formie wanny, wysokość półki 70 mm;  - dopuszczalne obciążenie jednej półki: 65 kg  - wysokość półki środkowej regulowana w skokach co 25 mm. | **1** |
|  | **Pokój laboratoryjny 244 – wymiana w trybie awaryjnym** |  |
| **1** | **Wymiana zlewu ceramicznego (podklejanego)** na zlew z polipropylenu 400x400x300 mm podklejany pod blat. | **3** |
| **2** | **Dygestorium ceramiczne z komorą z ceramiki litej o wym. 1206x918x2400** (2750 z podniesionym oknem):  Wyposażenie:  - blat roboczy z ceramiki monolitycznej z obrzeżem podwyższonym, wykorzystany   z istniejącego dygestorium (wymiary blatu 1125x670x33);  - komora robocza z ceramiki wielkogabarytowej,  - 2 x gniazdo elektryczne 230 V na listwie armaturowej,  - 1 x szafka z półką „120” dolna laminowana – wentylowana.  - oświetlenie,  - sygnalizator przepływu powietrza z sygnalizacją akustyczną i wizualną na listwie   bocznej,  - system wentylacji – szczelinowy tzw. podwójna ściana tylna, szczelina dolna   na wysokości 25 cm;  - dygestorium zakończone kryzą Ø 200,  - separator skroplin w tylnej części blatu z odprowadzeniem do kanalizacji; | **2** |
| **3** | **Dygestorium ceramiczne z komorą z ceramiki litej o wym. 1206x918x2400** (2750 z podniesionym oknem)  Wyposażenie:  - blat roboczy z ceramiki litej z obrzeżem podwyższonym;  - komora robocza z ceramiki wielkogabarytowej,  - 2 x gniazdo elektryczne 230 V na listwie armaturowej,  - 1 x szafka z półką „120” dolna laminowana – wentylowana.  - oświetlenie,  - sygnalizator przepływu powietrza z sygnalizacją akustyczną i wizualną na listwie  bocznej,  - system wentylacji – szczelinowy tzw. podwójna ściana tylna, szczelina dolna   na wysokości 25 cm;  - dygestorium zakończone kryzą Ø 200,  - separator skroplin w tylnej części blatu z odprowadzeniem do kanalizacji; | **1** |
| **4** | **Wykonanie instalacji wyciągowej dla dygestoriów:**  - wykonanie instalacji z PVC;  - podłączenie dygestoriów do instalacji wyciągowej i posiadanych wentylatorów. | **1** |

Termin realizacji: 10 tygodni od momentu złożenia zamówienia;

Warunki gwarancji: minimum 36 miesięczna gwarancja na wyposażenie w meble;

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Transport i montaż wyrobów zawarty w wycenie oferty.

Dostarczenie wyrobów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

**Wymiary podane są jako orientacyjne. Wykonawcza zobowiązany jest do wykonania dokładnych pomiarów przed rozpoczęciem realizacji zadania.**

Kolorystyka:

1) Korpusy szafek laminowanych w kolorze popielatym;

2) Stelaże w kolorze popielatym;

3) Fronty szafek laminowanych w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym;

4) Blat z ceramiki litej w kolorze białym;

5) Blat z żywic kwarcowo-granitowych w kolorze Blanco Saraiba.

Kolejność realizacji zadania powinna być następująca:

1. Pokój 244
2. Pokój 239
3. Pokój 226

**Wymagania techniczne dotyczące mebli:**


* + - 1. Blaty z ceramiki litej muszą być wykonane z wielkogabarytowej ceramiki na podłożu. Grubość blatu z obrzeżem prostym 33 mm, grubość blatu z obrzeżem podwyższonym - 40 mm. Łączenie poszczególnych blatów należy wykonać chemoodporną fugą nieprzyjmującą barwników.
      2. Zlewy i zlewiki ceramiczne muszą być wykonane z najwyższej jakości litej ceramiki technicznej.
      3. Zlewy z polipropylenu muszą zostać wytworzone metodą wtryskową z chemicznie odpornego polipropylenu MOPLEN.
      4. Syfony muszą być wykonane z tworzywa sztucznego. Nie mogą posiadać metalowych elementów.
      5. Zawory i armatura powinna spełniać wymagania pracy w laboratorium a w szczególności ich powierzchnia powinna być odporna chemicznie i powinna być pokryta ochronną warstwą farby epoksydowej. Grubość ścianki wylewek w bateriach wodnych powinna mieć min. 1,3 mm.

1. Zawory na gaz palny powinny posiadać ważny certyfikat dopuszczający je do stosowania na terenie Polski.
2. Konstrukcja - stelaż typu A, z profili stalowych zamkniętych, malowana proszkowo farbą epoksydową.
3. Zawiasy meblowe - z materiałów odpornych na korozję, powierzchnia pokryta lakierem chemoodpornym.

**Wymagania dotyczące dygestoriów:**

1. Blaty z ceramiki litej muszą być wykonane z wielkogabarytowej ceramiki na podłożu. Grubość blatu z obrzeżem prostym 33 mm, grubość blatu z obrzeżem podwyższonym - 40 mm. Łączenie poszczególnych blatów należy wykonać chemoodporną fugą nieprzyjmującą barwników.
2. Zlewiki ceramiczne muszą być wykonane z najwyższej jakości litej ceramiki technicznej.
3. Zawory i armatura muszą spełniać wymagania pracy w laboratorium a w szczególności ich powierzchnia powinna być odporna chemicznie i powinna być pokryta ochronną warstwą farby epoksydowej.
4. Szafki pod dygestoriami - wentylowane wykonane z płyty laminowanej wyłożonej polipropylenem.
5. Zawiasy meblowe - z materiałów odpornych na korozję, powierzchnia pokryta lakierem chemoodpornym.
6. **Do atestu PZH na oferowane meble laboratoryjne.**
7. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych

**Rysunek 1. Rozmieszczenie mebli w pokoju 226B**



**Rysunek 2. Rozmieszczenie mebli w pokoju 239B**